各类传感器通信协议格式

水质仪表传感器：

1、电导率传感器

电导率传感器：默认地址：十进制地址9

- 获取电导率传感器数据：（CDAB）

主站发送：09 03 00 00 00 02 C5 43      ，C5 43为CRC校验码

传感器回复：09 03 04 A4 D7 43 AC D1 B6，D1 B6为CRC校验码

传感器电导率值为：345.28（保留两位小数点）（43 AC A4 D7）（CDAB）

2、三电极系统（PH、余氯、水温）：默认地址：十进制地址38，十六进制为地址26

2.1、 PH传感器

获取PH传感器数据：（CDAB）

主站发送：26 03 00 02 00 02 63 1C      ，63 1C为CRC校验码

传感器回复：：26 03 04 AB 66 40 E5 9D 41，9D 41为CRC校验码

传感器PH值为：7.177173  （40 E5 AB 66）（CDAB类型）

2.2、余氯传感器

获取余氯传感器数据：（CDAB）

主站发送：26 03 00 00 00 02 C2 DC     ，C2 DC为CRC校验码

传感器回复：：26 03 04 D7 0A 3C 23 E4 5E，E4 5E为CRC校验码

传感器余氯值为：0.01（3C 23 D7 0A）（CDAB类型）（取小数点后三位）

2.3、水温传感器：获取水温数据（CDAB）

主站发送：26 03 00 0C 00 02 02 DF     , 02 DF为CRC校验码

传感器回复：：26 03 04 1D 28 41 D2 9B 58, 9B 58为CRC校验码

传感器温度为：26.26℃（41 D2 1D 28）（取小数点后两位）

3、浊度传感器

①获取浊度传感器数据：默认地址：十进制地址03

主站发送：03 03 00 00 00 02 C5 E9    ，C5 E9为CRC校验码

传感器回复：：03 03 04 35 6C 40 73 66 07，66 07为CRC校验码

浊度传感器值为：3.800NTU（CDAB）（40 73 35 6C）

- 驱动浊度传感器电机清洗：浊度电机控制默认地址：十进制地址为05

主站发送：05 06 00 F8 00 33 49 AA，49 AA为CRC校验码

传感器回复：：05 06 00 F8 00 33 49 AA，49 AA为CRC校验码

收到指令后浊度电机清洗3次（默认3次，可修改）。

- 驱动电机命令：

浊度清洗命令说明：

1.停止清洗：停止清洗：如果传感器正在清洗，发送该命令后，电机执行单次来回动作后停止后续测清洗动作：

主站发送：05 06 00 F8 00 66 89 95，89 95为CRC校验码

2.电机急停：电机急停：传感器接收到该命令后，电机立刻停止动作，此时活塞可能停止在测量位置，需要接着发送电机复位命令：

主站发送：05 06 00 F8 00 67 48 55，48 55为CRC校验码

3.电机复位：接收到该命令后，电机回到起始位置：

主站发送：05 06 00 F8 00 68 08 51，08 51为CRC校验码

4.浊度清洗电极来回动作次数：发送该命令，浊度传感器启动清洗，每次清洗电极来回动作的次数通过寄存器设置，出厂默认为3次；

主站发送：05 06 00 6A 00 03  E8 53，E8 53为CRC校验码

0003为设置的清洗次数。